## Slide 1
Sviluppo firmware per misuratore laser di distanza basato su FPGA
Leonardo Cavagnis, 816646 Diego Rondelli, 817108
Relatore: Michele Norgia

## Slide 2: Indice
Interferometria
  Interferometria a self-mixing
  Misura della distanza
Architettura hardware
  Sistema analogico
  Sistema di conversione
  Sistema digitale
Architettura software
  Dettagli implementativi
  FPGA
  Microcontrollore
  Ottimizzazioni
Risultati sperimentali
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 3: Interferometria
Tecnica che si basa sulla sovrapposizione di due fasci ottici, che percorrono cammini differenti, emessi dalla stessa sorgente laser
È formato da:
  Laser
  Divisore di fascio
  Due specchi
  Fotodiodo di monitor
Il fotodiodo genera una corrente che contiene l’informazione sullo spostamento del bersaglio
Contro: Difficile da realizzare

## Slide 4: Interferometria a self-mixing
Variante dell’interferometria tradizionale
L’architettura è composta solamente da:
  un fotodiodo di monitor
  una sorgente laser
  una lente
Il fascio laser emesso è riflesso dal bersaglio e rientra nella cavità causando un fenomeno di interferenza

## Slide 5: Interferometria a self-mixing
Il segnale di corrente generato dal fotodiodo è chiamato segnale interferometrico
L’informazione sullo spostamento del bersaglio è contenuta nella variazione di fase
Il segnale è periodico per variazioni di fase pari a 2π
Ogni frangia corrisponde ad uno spostamento di λ/2
Spostamento sinusoidale
Segnale interferometrico

## Slide 6: Misura della distanza
La distanza d si ricava con la relazione:
È possibile generare frange interferometriche anche mantenendo il bersaglio fisso ma variando la lunghezza d’onda λ del fascio laser
Per variare la lunghezza d’onda λ, il laser viene pilotato con una corrente di modulazione

## Slide 7: Indice
Interferometria
  Interferometria a self-mixing
  Misura della distanza
Architettura hardware
  Sistema analogico
  Sistema di conversione
  Sistema digitale
Architettura software
  Dettagli implementativi
  FPGA
  Microcontrollore
  Ottimizzazioni
Risultati sperimentali
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 8: Architettura hardware
Lo strumento è composto da un sistema analogico, un’interfaccia di conversione e un sistema digitale

## Slide 9: Sistema analogico
Il sistema analogico è costituito da una sezione ottica e una sezione analogica
La sezione ottica comprende il package della sorgente laser
La sezione analogica comprende gli stadi di condizionamento e amplificazione del segnale interferometrico

## Slide 10: Sistema di conversione
I due sistemi sono interfacciati da una scheda di conversione, equipaggiata con un DAC ed un ADC comandati dal sistema digitale
Frequenza di campionamento max: 50MSa/s
Risoluzione: 12 bit

## Slide 11: Sistema digitale
Il sistema digitale è costituito dalla scheda di prototipazione: NI sbRIO-9636
La scheda comprende un FPGA ed un microcontrollore
Si occupa dell’elaborazione digitale dei segnali

## Slide 12: Indice
Interferometria
  Interferometria a self-mixing
  Misura della distanza
Architettura hardware
  Sistema analogico
  Sistema di conversione
  Sistema digitale
Architettura software
  Dettagli implementativi
  FPGA
  Microcontrollore
  Ottimizzazioni
Risultati sperimentali
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 13: Architettura software
L’elaborazione numerica dei segnali è eseguita in parte su FPGA ed in parte su microcontrollore
Il PC ha solo il compito di mostrare all’utente finale la misura di distanza
Sistema di conversione
FPGA
MCU
DMA
Ethernet
Interfaccia grafica
DIGITALE
PC
NI sbRIO-9636
ANALOGICO
Digital IO

## Slide 14: Dettagli implementativi
Ambiente di sviluppo: NI LabVIEW
  FPGA Module
  Real-Time Module
Struttura a cicli paralleli con scambio di dati tramite code FIFO
  Pattern Producer-Consumer
DMA per lo scambio di dati tra FPGA e microcontrollore
Aritmetica fixed point per migliorare le prestazioni su FPGA
Producer
Consumer
FIFO

## Slide 15: FPGA
Le funzionalità svolte in hardware dal FPGA sono:
  Generazione del segnale di modulazione
  Campionamento del segnale interferometrico a 30MHz
  Calcolo della Fast Fourier Transform (FFT)
  Estrazione del tono fondamentale dal FFT

## Slide 16: FPGA
Le funzionalità svolte in hardware dal FPGA sono:
  Generazione del segnale di modulazione
  Campionamento del segnale interferometrico a 30MHz
  Calcolo della Fast Fourier Transform (FFT)
  Estrazione del tono fondamentale dal FFT

## Slide 17: FPGA
Le funzionalità svolte in hardware dal FPGA sono:
  Generazione del segnale di modulazione
  Campionamento del segnale interferometrico a 30MHz
  Calcolo della Fast Fourier Transform (FFT)
  Estrazione del tono fondamentale dal FFT

## Slide 18: FPGA
Le funzionalità svolte in hardware dal FPGA sono:
  Generazione del segnale di modulazione
  Campionamento del segnale interferometrico a 30MHz
  Calcolo della Fast Fourier Transform (FFT)
  Estrazione del tono fondamentale dal FFT

## Slide 19: Microcontrollore
Le funzionalità svolte dal microcontrollore sono:
  Calcolo dell’Interpolated FFT (IFFT)
    Individuazione di posizione () e ampiezza () dei due bin di altezza massima
    Calcolo della correzione di frequenza:
    Calcolo della frequenza del tono fondamentale: dove:
  Calcolo della distanza assoluta:

## Slide 20: Ottimizzazioni
Finestratura di Hanning del segnale interferometrico
Compensazione della non-linearità del laser
Compensazione

## Slide 21: Ottimizzazioni
Segnali di modulazione con ampiezze differenti
Sottrazione del fondo di rumore

## Slide 22: Indice
Interferometria
  Interferometria a self-mixing
  Misura della distanza
Architettura hardware
  Sistema analogico
  Sistema di conversione
  Sistema digitale
Architettura software
  Dettagli implementativi
  FPGA
  Microcontrollore
  Ottimizzazioni
Risultati sperimentali
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 23: Risultati sperimentali
Due tipologie di prove, effettuate ad ogni passo dello sviluppo:
  Bersaglio fisso
  Bersaglio mobile

## Slide 24: Risultati sperimentali
Prove a bersaglio fisso per lo strumento finale con ostacolo a 20, 50 e 90cm
Si è misurata la dispersione della misura:
  20cm: 1.3*
  50cm: 2.4*
  90cm: 6.5*

## Slide 25: Risultati sperimentali
Prove a bersaglio mobile per lo strumento finale con ostacolo a 20, 50 e 90cm
Si è valutata l’accuratezza dello spostamento con passi da 200um:
  20cm: 121um (6*)
  50cm: 124um (2.5*)
  90cm: 190um (2.1*)

## Slide 26: Prestazioni
Range spaziale di misura: 10 cm ÷ 100 cm
Incertezza relativa di misura: 2 * ÷ 8 *
  20um a 10cm
  550um a 70cm
  500um a 100cm
Frequenza massima di misura:
  1 misura valida ogni 208us (4.8 kHz)
Frequenza reale di misura:
  1 misura valida ogni 20ms (50 Hz)

## Slide 27: Indice
Interferometria
  Interferometria a self-mixing
  Misura della distanza
Architettura hardware
  Sistema analogico
  Sistema di conversione
  Sistema digitale
Architettura software
  Dettagli implementativi
  FPGA
  Microcontrollore
  Ottimizzazioni
Risultati sperimentali
Conclusioni e sviluppi futuri

## Slide 28: Conclusioni e sviluppi futuri
I risultati ottenuti hanno portato alla realizzazione di uno strumento di misura con buone prestazioni e a basso costo
Lo strumento mostra ancora alcuni limiti:
  Frequenza di misura reale inferiore a quella teorica
  Deriva termica
Sviluppi futuri:
  Scheda di prototipazione più performante
  Controllore di temperatura
  Misura della velocità

## Slide 29
Grazie per l’attenzione